超声超分辨率定位与追踪工具箱 (LOTUS)

用户指南 (User Guide)

版本 V1.3 2022/12/29

作者:
Baptiste Heiles, Arthur Chavignon, Vincent Hingot, Pauline Lopez, Eliott Teston, Olivier Couture
生物医学成像实验室 (Laboratoire d'Imagerie Biomedicale), Team PPM.
地址：15 rue de l'Ecole de Medecine, 75006, Paris

通讯作者:
Baptiste Heiles, baptiste.heiles@gmail.com

需引用的学术参考文献:
请引用 Heiles, Chavignon, Hingot, Lopez, Teston 和 Couture 于 2020 年发表的文章详细信息：
Open Platform for Ultrasound Localization Microscopy: performance assessment of localization algorithms

1. 常规信息 (General information)

目标 (Aim)
LOTUS 是一款用于超声定位显微成像（Ultrasound Localization Microscopy, ULM）的软件。它能以亚像素精度定位单个且孤立的微气泡。随后，追踪算法会将微气泡的位置配对成长的轨迹。这使得在各种器官中进行微血管成像成为可能。

最低配置要求 (Minimum requirements)
LOTUS 软件集成了 MATLAB Runtime R2021a (9.9) (MathWorks)。我们建议使用 Microsoft Windows 10（1803 或更高版本），至少 4 GB 内存 (RAM) 和 5 GB 可用硬盘空间。

安装说明 (Installation instructions)

- 从 Github 仓库下载 LOTUS。

- 将压缩包解压到您选择的目录中。

- 运行安装程序 LOTUS_v1_3_installer.exe。

- 按照提示进行操作。

- 重启您的计算机。

- 现在 LOTUS 应该可以在开始菜单中使用了。

补充脚本 (Complementary scripts)
本图形用户界面 (GUI) 是名为 PALA 的更大平台的一部分，可在 https://github.com/AChavignon/PALA/ 获取。
该仓库包含了 PALA 运行的所有脚本，我们强烈建议想要设计自己的脚本或理解 LOTUS 调用算法的用户访问该页面。对于本用户指南中定义的所有变量，我们都添加了其在脚本中对应的名称，用斜体表示：“参见 PALA_scripts 中的值 XX”。用户可以阅读并运行 PALA_InVivoULM_example.m 脚本作为起点。

输入数据类型 (Input data type)
LOTUS 软件接受图像列表或包含这些文件的文件夹列表。图像可以是 .mat 格式，这种情况下它们被组织成 [空间, 空间, 时间] ([space, space, time]) 的矩阵；或者是 .bin 格式，这种情况下会提示用户输入矩阵的大小（详见本指南第 2 节）。图像可以是复数或实数，未经过对数压缩。在 .bin 格式中，用户可以选择是否根据以下操作重组复数 IQ 数据：

Matlab code

size2=size(fileRead,2);

IQ=fileRead(:,1:size2/2,:)+1i*fileRead(:,size2/2+(1:size2/2),:);

对于长时间的采集，数据应被分割成多个单独的文件，每个文件最多包含 2000 张图像，以防止滤波耗时过长（每个文件最大 200 MB）。包含图像的变量名称默认假定为 IQ。如果 LOTUS 无法清楚地识别变量名称，它会通过弹出对话框要求用户定义名称。

图像可视化 (Image visualization)
图像将保存在指定的文件夹中。我们建议使用 ImageJ 软件来查看 tiff 图像并调整亮度/对比度/色彩平衡。(https://imagej.nih.gov/ij/)

如有任何问题，请通过 Github 仓库提交 issue 与作者联系。

免责声明 (Disclaimer)
本软件由作者和贡献者按“原样”提供，不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性和特定用途适用性的暗示保证。在任何情况下，作者和贡献者均不对任何直接、间接、偶然、特殊、惩罚性或后果性的损害（包括但不限于替代商品或服务的采购；使用、数据或利润的损失；或业务中断）承担责任，无论是由合同、严格责任还是侵权行为（包括疏忽或其他原因）引起的，即使已被告知此类损害的可能性。

2. 打开 LOTUS 并加载数据 (Open LOTUS and load data)

点击 "Load Data" (加载数据) 导入图像堆栈。对于 .mat 文件，图像必须存储在变量 IQ(n_x, n_z, n_t) 中。必须提供以微米为单位的像素尺寸。
您可以添加文件夹和文件，LOTUS 将获取包含文件之文件夹内的所有“.mat”文件。
警告： 如果您添加了文件，且该文件夹中还有其他“.mat”文件，LOTUS 将加载所有这些文件。您应该将图像保存在仅包含图像的文件夹中。

当加载 .bin 文件时，会弹出一个对话框提示用户输入要重组的数据矩阵的大小。假设加载的矩阵是尺寸为 Dimension 1 x Dimension 2 x Dimension 3 的 3D 矩阵。

在重塑矩阵之后，会弹出另一个对话框，询问 LOTUS 是否需要重组复数 IQ 数据。如果用户点击“Yes”，执行的操作如下：

Matlab code

size2=size(fileRead,2);

IQ=fileRead(:,1:size2/2,:)+1i*fileRead(:,size2/2+(1:size2/2),:);

3. 选择采集和滤波参数 (Select acquisition and filtering parameters)

采集参数 (Acquisition parameters)

- Speed of sound (声速): 介质中的声速，单位为米/秒。

- Transmit frequency (发射频率): 单位 MHz，用于波长估算。参见 PALA_scripts 中的值 UF.TwFreq

- Framerate (帧率): 输入到 LOTUS 的图像的合成帧率，单位 Hz。参见 PALA_scripts 中的值 framerate

- Pixel size in micrometers (像素尺寸): 像素的高度 [z] 和宽度 [x]，单位微米。参见 PALA_scripts 中的值 ScaleOfPixel

滤波参数 (Filtering parameters)

- Singular Value Decomposition (SVD, 奇异值分解): 调整保留的最小和最大特征值。参见 PALA_scripts 中的值 ULM.SVD_cutoff

- Butterworth (巴特沃斯): 调整带通滤波器的范围，单位 Hz。参见 PALA_scripts 中的值 ULM.ButterCuttofFreq

注意： 您可以点击 “2. Filter” 在中间的图中可视化滤波结果。强烈建议先尝试几个参数，然后再运行整个算法，以避免不必要的计算。

选择定位和追踪参数 (Select localization and tracking parameters)

定位参数 (Localization parameters):

- Number of microbubbles per frame (每帧微气泡数量): 估计单帧中的微气泡数量（在 2D 中，根据数据集不同，从十几个到几百个不等）。参见 PALA_scripts 中的值 ULM.numberOfParticles

- Resolution factor (分辨率因子): 分辨率因子决定了原始微米像素尺寸将乘以多少（例如：原始 100x100 微米的像素尺寸，分辨率因子为 10，将产生像素尺寸为 10x10 微米的最终图像）。参见 PALA_scripts 中的值 ULM.res

- PSF size (PSF 大小): 以像素为单位估计的微气泡点扩散函数 (PSF) 的半峰全宽 (FWHM)（通常微气泡 PSF 的大小在每个轴上是几个波长）。参见 PALA_scripts 中的值 ULM.fwhm

- Localization algorithm (定位算法): 选择一个或多个定位核。参见 PALA_scripts 中的值 ULM.LocMethod

追踪参数 (Tracking parameters):

- Maximum linking distance (最大连接距离): 两个微气泡配对的最大距离，单位为像素。参见 PALA_scripts 中的值 ULM.max_linking_distance

- Minimum trajectory length (最小轨迹长度): 轨迹被保留所需的最小长度，单位为帧数。参见 PALA_scripts 中的值 ULM.min_length

- Maximum Gap Closing (最大间隙闭合): 允许连接微气泡的帧间最大间隙。参见 PALA_scripts 中的值 ULM.max_gap_closing

运行 (Run)
按 "Run" 启动 LOTUS。如果未定义保存目录，系统将要求您选择一个保存目录。LOTUS 随即开始 ULM 处理。

并行执行 (Parallel execution):
软件将尝试在多个并行工作器 (workers) 上同时执行进程。这样可以尽可能减少计算时间。如果无法并行运行，它将正常运行，依次执行任务。并行执行的缺点是一旦启动就无法停止，因此我们建议用户在执行整个过程之前，先在缩减的数据集上测试参数。

4. 显示结果 (Display results)

处理结束后，强度渲染图将显示在 GUI 中。
如果选择了保存目录，额外的渲染图将直接保存在该目录中。

保存的文件 (Saved files)
LOTUS 软件根据微气泡轨迹的强度、速度和方向提供不同的渲染图，保存在名为 LOTUSResults_XXXXXX 的文件夹中，子文件夹以所用算法命名，例如：./LOTUSResults_2022_02_16_11_44_54/radial/

- LOTUS_MatrixLoc_xxxx_locAlgo.tif: 带有微气泡定位的强度渲染图。

- LOTUS_MatrixTrack_xxxx_locAlgo.tif: 带有微气泡追踪和轨迹插值的强度渲染图。

- LOTUS_MatrixZdir_xxxx_locAlgo.tif: 强度渲染图，向上轨迹为红色，向下轨迹为蓝色。

- LOTUS_MatrixVeLNORM_xxxx_locAlgo.tif: 平均速度模值的速度渲染图。

- LOTUS_filtered_xxxx.gif: 滤波后图像的动图。

- LOTUS_PDoppler_xxxx.tif: 从滤波图像中提取的能量多普勒图。

原始数据 (Raw data)
(定位、轨迹和渲染矩阵) 保存在 MATLAB 文件中：

- 文件 LOTUS_Localizations_All 包含两个变量：

  - ULM: 一个结构体，包含 ULM 过程的所有参数。

  - Localizations: 单元格 (cells) 数量与输入到 LOTUS 的文件数量相匹配，包含：

    - 第 1 列：像素强度

    - 第 2 列：轴向坐标

    - 第 3 列：横向坐标

    - 第 4 列：帧索引 (Frame index)

- LOTUS_TrajectoriesAll:

  - ULM: 一个结构体，重组了 ULM 过程的所有参数（与上表相同）。

  - 一个包含所有计算并连接的轨迹的单元格集合。如果打开：

    - 第 1-2 列：轴向和横向坐标 (米)

    - 第 3-4 列：轴向和横向速度 (米/秒)

    - 第 5 列：时间采样 (秒)

数据字段描述对照表：

| 字段 (Field) | 描述 (Description) |
| --- | --- |
| numberOfParticles | 待定位的粒子数量 |
| size | 输入图像的尺寸 (z, x, time) |
| scale | 像素比例（毫米）和帧间时间 |
| lambda | 波长值（毫米） |
| framerate | 帧率（Hz） |
| res | 分辨率因子 |
| seuil | SVD 滤波器的阈值 |
| ButterCutoffFreq | 巴特沃斯滤波器数值 |
| max_linking_distance | 允许配对两个粒子的最大距离 |
| min_length | 轨迹的最小长度（以粒子数为单位） |
| fwhm | 粒子 PSF 的半峰全宽 |
| max_gap_closing | 将此数字设为非零值，可在帧之间连接轨迹 |
| interp_factor | 轨迹插值的时间因子（轨迹各点之间的时间将是帧间时间乘以该因子） |
| Tracking | 逻辑值（如需追踪则为 1） |
| Velocimetry | 逻辑值（如需测速则为 1） |
| isSVD | 逻辑值（如使用 SVD 滤波则为 1） |
| isButter | 逻辑值（如使用低通巴特沃斯滤波则为 1） |
| SRscale | 超分辨率图像中最终像素的比例 |
| SRsize | 超分辨率图像的尺寸（像素） |
| LocMethod | 定位方法 |
| MethodName | 所选定位方法的列表 |
| InterpMethod | 插值方法（仅当使用基于插值的方法时） |

5. 错误日志 (Error logs)

如果出现错误，将在以下文件夹中创建一个带有时间戳的日志文件：
C:\Users\username\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB Add-Ons\PersistentFolder\Logs

如果您有关于某个问题的疑问，请将此日志文件以及重现该错误的文件和步骤发送给我们。